Szczecin 12.10.2021 r.

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowego niemedycznego sprzętu do treningu technologią sprzężenia zwrotnego sygnału czynności bioelektrycznej  mózgu – 2 komplety, zgodnie z przedstawionym zestawieniem i specyfikacją.

| LP | PRZEDMIOT | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Niemedyczny sprzęt do treningu technologią sprzężenia zwrotnego sygnału czynności bioelektrycznej mózgu | 2 |

- Niemedyczny sprzęt do treningu technologią sprzężenia zwrotnego sygnału czynności bioelektrycznej  mózgu – 2 komplety, każdy zawierający:

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Komputer | Komputer PC typu laptop. System operacyjny: Windows 10 Pro Przekątna ekranu minimum 15” Minimum 1 dysk SSD z systemem operacyjnym, o pojemności nie mniejszej niż 480 GB Minimum 8 GB RAM Mysz, podkładka |
| Głowica | 4-kanałowa głowica wzmacniaczy (głowica wyposażona w 4 kanały pomiarowe: EMG, EEG1, EEG2, GSR) Transfer danych za pomocą światłowodu (głowica galwanicznie odizolowana od sprzętu) Zestaw okablowania światłowodowego do przenośnego aparatu BFB, izolacja optyczna |
| Monitor | Dodatkowy monitor dla pacjenta Przekątna minimum 21,8” Odświeżanie obrazu minimum 75 Hz @ FHD (1920x1080) Pozostałe parametry monitora dostosowane do prawidłowej prezentacji wyników wykonywanego treningu Złącze monitora umożliwiające podłączenie do złącza oferowanego laptopa z oprogramowaniem |
| Oprogramowanie | 1. oprogramowanie stwarzające możliwość – na etapie surowego zapisu EEG – korzystania z interfejsu wskazującego, które z grafoelementów surowego zapisu (przed analizą spektralną i pasm) oraz analizą ilościową są odcinkami EEG będącymi sygnałem w procedurze warunkowania do hamowania w celu zachowania dychotomizacji wzmocnienia 2. każdy kanał treningowy umożliwia niezależne hamowanie, wzmacnianie i ignorowanie wybranego sygnału z możliwością komponowania oddzielnie typu sekwencji treningowych na każdym kanale 3. oprogramowanie umożliwia komponowanie protokołów treningowych w pełnym zakresie częstotliwości niezależnie, we wszystkich oknach treningowych tj. oknie do hamowania, wzmacniania, z możliwością dodatkowego okna ignorowania sygnału w sprzężeniu zwrotnym na każdym kanale oddzielnie 4. oprogramowanie umożliwia dostarczanie informacji zwrotnej słuchowej i w formie obrazu niezależnie od siebie 5. informacja zwrotna wzrokowa umożliwia zróżnicowany typ ekspozycji bodźca: - stopniowalne obciążenie bodźcem wzrokowym z płynną ekspozycją do uwagi ciągłej, ekspozycja bodźców wzrokowych w formie animacji. (m.in. animacja auto, rakieta, rakieta w tunelu, trend, robot) - stopniowalne obciążenie bodźcami z ekspozycją incydentalną, pulsacyjną (m.in. animacja kwiaty, motyl, ryby, kręgle, ptak, łyżka) - kombinacją obu ww. (m.in. animacja zachód słońca, delfiny, kulki na talerzu ) - bodźce z rotacją przestrzeni (m.in. animacja kostka, rura, tuba) - bodźce z istotnymi cechami antropomorficznymi (m.in. animacja dziewczynka) 6. oprogramowanie do treningu z technologią sprzężenia zwrotnego umożliwiające : - sekwencyjny pomiar dwukanałowy sygnału czynności bioelektrycznej mózgu - równoczesny pomiar dwukanałowy sygnału czynności bioelektrycznej mózgu - sekwencyjny trening dwukanałowy technologią sygnału zwrotnego czynności bioelektrycznej mózgu - równoczesny trening dwukanałowy technologią sygnału zwrotnego czynności bioelektrycznej mózgu 6. oprogramowanie kliniczne z bazą danych (umożliwiającą rejestrację trenujących i ich wyników) 7. oprogramowanie pozwalające na projektowanie własnych wykresów do oceny postępów treningu, wykresy trendów, protokół oceny Z-Score oraz analiza FFT 8. oprogramowanie umożliwiające projektowanie treningu w różnych jednostkach czasu blokami i pojedynczymi rundami treningowymi 9. analiza impedancji na ekranie głównym oprogramowania w czasie rzeczywistym, wartości impedancji stale zapisywane 10. programowalny automat do śledzenia pasm |
| Akcesoria do badań | złącze Y do elektrod 2 x para elektrod usznych Sn 2 x pasta / żel przewodzący do elektrod (500 ml) elektrody miseczkowe SN 9 mm - 5 sztuk elektrody miseczkowe Ag z kablem 150 cm – 10 kompletów głośniki komputerowe, przewodowe, dwukanałowe o mocy RMS minimum 6W, z regulacją głośności, systemem bass-reflex, pasmo przenoszenia 80Hz-20kHz |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
| Wymagane certyfikaty | Świadectwo dopuszczenia do obrotu na rynku polskim |
| Szkolenia | Szkolenie z technicznej obsługi zestawu Szkolenie z zakresu EEG Biofeedback 1 stopnia, obejmujące tematykę proponowaną przez BCIA (Biofeedback Certification Intitute of America), zakończone wystawieniem stosownego zaświadczenia. |

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wskazany w zamówieniu urządzenie stanowi niemedyczny sprzęt do treningu technologią sprzężenia zwrotnego sygnału czynności bioelektrycznej  mózgu.

- Dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy musi być fabrycznie nowy (nieużywany).

- Dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy musi posiadać wszystkie niezbędne kable, zasilacze oraz inne akcesoria niezbędne do jego prawidłowej pracy.

- Instalacja, pierwsze uruchomienie, sprawdzenie i kalibracja (o ile wymagana) urządzeń zostaną wykonane przez Wykonawcę.

- Termin szkoleń dla 2 osób, zostanie uzgodniony z użytkownikiem po wykonaniu instalacji i sprawdzeniu poprawności działania dostarczonego sprzętu.