   Załącznik nr 1

1. Antystatyczny stół warsztatowy/laboratoryjny ESD – 2 sztuki

- stół powinien zapewniać ochronę przez wyładowaniami elektrostatycznymi zgodnie z wymaganiami w normach PN-EN-61340-5-1:2009 (ESD),
- stół powinien mieć możliwość rozbudowy o kolejne elementy w przyszłości – budowa modułowa,
- wysokość blatu roboczego powinna mieć możliwość płynnej regulacji w zakresie 740 – 1240 mm, regulacja wysokości blatu powinna być realizowana przez siłowniki elektryczne – zgodność z normą EN 60335-1, zapewniające łagodne uruchomienie i zatrzymanie,
- stół powinien mieć możliwość poziomowania oraz blokady wysokości,
- maksymalne obciążenie blatu – 600 kg,
- blat: minimalna powierzchnia – 1800 x 750 mm, minimalna grubość 25 mm, prostokątny, ergonomiczny, antystatyczny, pokryty przewodzącym laminatem, krawędzie wykończone odpornym na zarysowania i uderzenia tworzywem ABS,
- stół powinien być wyposażony w perforowaną ramę pionową, umożliwiającą montaż oświetlenia oraz dodatkowych akcesoriów – szerokość ramy – taka sama jak szerokość blatu; wysokość minimalna 1500 mm,
- stół powinien być wyposażony w uchwyt oświetlenia mocowany do słupków ramy na wybranej wysokości, uchwyt przystosowany do montażu dedykowanej lampy o oświetleniem LED, szerokość uchwytu dostosowana do szerokości ramy,
- stół powinien być wyposażony w lampę LED, mocowaną do uchwytu oświetlenia – zgodną z normą EN12464-1, o szerokości dostosowanej do uchwytu oświetlenia, temperatura barwowa 5700K, skuteczność świetlna min. 100 lm/W, z możliwością częściowego wyłączenia oświetlenia,
- stół powinien być wyposażony w szafę RACK (zabezpieczoną przed ESD) w standardzie 6HU mocowaną do ramy pionowej, która powinna być wyposażona w:
- minimum 4 gniazda 230V/16A,
- zasilacz laboratoryjny z płynną regulacją napięcia w zakresie minimalnym 0–30 V i regulacją natężenia prądu w zakresie 0,1–4 A,
- multimetr cyfrowy (pomiar napięcia i natężenia prądu zmiennego oraz stałego),
- stół powinien być wyposażony w cztery sztuki paneli perforowanych z hakami, mocowany w/do słupków ramy perforowanej na całej jej szerokości, o wysokości 400 mm,
- stół powinien być wyposażony w dwie sztuki półek prostych z uchwytami montażowymi do ramy perforowanej,
- stół powinien być wyposażony w półkę na narzędzia (wkrętaki), z uchwytami montażowymi do ramy perforowanej,
- stół powinien być wyposażony w dwie listwy zasilające z automatycznymi bezpiecznikami oraz układem przeciwprzepięciowym, jedna listwa powinna mieć gniazda z bolcem uziemiającym, druga w standardzie SCHUKO, minimalna ilość gniazd na listwę – 5, możliwość montażu do ramy perforowanej
- stół powinien być wyposażony w przegubowy uchwyt monitora zgodny ze standardem VESA 70-100,
- w komplecie szafka na kółkach, minimum dwa z hamulcem; szafka o wymiarach min. 450 x 500 x 700 mm, posiadająca cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym na klucz, szafka pokryta farbą antystatyczną.