Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Nazwa: Zakup komór laminarnych dla pracowni Genetyki laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa i numer katalogowy zaproponowanego sprzętu * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa BioTectum 1.2 ver. BR Comfort T&T - 2 szt. Wymiary urządzenia – szt. 2 Szerokość ≈ 1350 mm Głębokość ≈ 800 mm Wysokość ze stelażem ≈ 2100 do 2170 mm Wysokość do blatu roboczego ≈ 835 mm Wymiary przestrzeni roboczej ≈ 1200 mm Komora laminarna BioTectum Classic Line NEO 1.0 – 1 szt. Wymiary urządzenia – szt. 1 Szerokość: ≈ 1050 mm Głębokość: ≈ 800 mm Wysokość ze stelażem: ≈ 2100 do 2170 mm Wysokość do blatu roboczego: ≈ 835 mm Wymiary przestrzeni roboczej: ≈ 940 mm CERTYFIKATY Certyfikat zgodności z normą EN 12469:2002 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland - Deklaracja zgodności CE Typ konstrukcji - DIN 12980; EN 12469:2002 Oznakowanie – CE Dane elektryczne Zasilanie - 1N 230 V / 50 Hz Zabezpieczenie gniazdek elektrycznych - 10 A Dane techniczne Poziom ciśnienia akustycznego - 37 - 52 dB Drgania mechaniczne - EN ISO 5349 ≤ 0,005 mm Natężenie oświetlenia - 800 do 1700 lux KONSTRUKCJA: • Szyba frontowa poruszana elektrycznie i umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego • Boki komory przeszklone, • Źródło światła białego jarzeniowe lub LED (800 ÷ 1700) lx z regulacją natężenia oświetlenia • Elementy oświetlenia umieszczone poza obszarem komory roboczej • Przyłącza mediów umieszczone na górze komory w celu umożliwienia przysunięcie komory do ścian i innego wyposażenia laboratorium • Szyba frontowa z możliwością odchylenia na siłownikach gazowych w celu ułatwienia czyszczenia jej wewnętrznej powierzchni • Misa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej typ 1.4301, AISI/ASTM 304 umieszczona pod blatem roboczym • Blat roboczy oraz V-kształtny wlot powietrza ze stali nierdzewnej kwasoodpornej typ 1.4404, AISI/ASTM 316L • Wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej typ 1.4404, AISI/ASTM 316L w konstrukcji bezszwowej • Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego z wbudowaną uszczelką dla precyzyjnego domykania szyby frontowej • Panel sterowania dotykowy lub z klawiaturą membranową, pokrętłem wyboru oraz wyświetlaczem LCD • Drugi zamontowany w podłokietniku panel sterowania odpowiadający za funkcje podnoszenia i opuszczenia szyby frontowej, pracy wentylatora i oświetlenia •Gniazda elektryczne 230V umieszczone wewnątrz komory - 3 SZT. •Klasa filtra głównego oraz wylotowego - przynajmniej HEPA H14 o skuteczności 99,995 % dla cząstek ≥ 0,3 μm •Materiał obszaru roboczego - stal nierdzewna kwasoodporna gatunek 1.4404, AISI/ASTM 316L •Materiał obudowy - blacha stalowa pokryta farbą proszkową (kolor szary) •Materiał okna frontowego - szkło bezpieczne hartowane nieprzepuszczalne dla promieniowania UV Stelaż na kołach blokowany nóżkami poziomującymi – 3 szt. Przyłącze wentylacji oraz zawór gazu w komorze – 1 szt. Przepust w szybie bocznej strona prawa lub lewa - 1 szt. na komorę. Moduł umożliwiający podłączenie do wentylacji wyciągowej – 1 szt. Zawór do gazów palnych 1 szt. Przepust w szybie bocznej 1 szt. na komorę W cenie koszty dostawy, wniesienia, instalacji oraz testów przepływu oraz ilości cząstek. |  |

* do oferty należy dołączyć kartę katalogową zaoferowanego sprzętu.

Proponowany termin gwarancji:

Cena brutto za 2 szt.………………………………. złotych PLN

Cena brutto za  1 szt.………………………………. złotych PLN

Razem brutto wartość zamówienia ……………………… złotych PLN

………………………………………….		…………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)